Режимы измерения и корректировки внутренних коэффициентов программных средств фиксации показаний расхода для водяных счётчиков СВ-15

Существуют противоречивые требования к режимам калибровки и поверки счётчиков.
Первое требование совершенно естественно связано с требованиями к точности измерений конечного продукта. Второе требование связано с регламентными документами определяющими объёмы расхода воды для режимов поверки. Третье требование исходит из вполне естественного стремления производителя сократить время и трудоёмкость цикла калибровки-поверки и, соответственно, себестоимость производственного цикла.

Данный документ призван осветить и в какой-то мере упорядочить изыскания оптимальных механизмов для проведения означенных тестов-корректировок.

Предложенный механизм калибровки-поверки в общих чертах выглядит следующим образом:
1. Счетчики устанавливаются в тестово-калибровочный агрегат и проходят цикл калибровки с внесением соответствующих поправочных коэффициентов в тело управляющей программы и затем цикл поверки, в течение которого определяется погрешность измерения счётчика по сравнению с эталонным расходом.
2. Определяются счётчики не прошедшие поверку, либо в связи с внутренними неисправностями, либо с погрешностью измерений больше заданной.

Однако, это общее описание требует дальнейших уточнений.

Видится два пути реализации конкретных технологических цепочек проверки. Пути эти имеют как преимущества, так и недостатки.

Первый путь условно называемый «Калибровка по эталону».
Каким-либо образом, выбираются три эталонных счётчика(в соответствии с количеством параллельных цепочек тестовой установки). Предполагается, что за время между рекалибровками эталонов, их погрешность остаётся очень малой и не оказывает заметного влияния на точность калибровки тестируемых образцов. Каждый из эталонов включается в соответствующую, параллельную другим эталонным счётчикам, цепь проверки образцов. Каждый из образцов, запрограммированный заранее и находящийся в режиме функционирования «До поверки» обнаружив, что его рабочая измерительная турбинка вращается с заданной (или выше) частотой пороговое время, переключается в режим «Поверка». В этом режиме тестируемый образец передаёт пакеты информации как реакцию на событие полного оборота турбинки(электромагнитный импульс от сенсорной катушки), если частота вращения не превышает 10Гц(подлежит уточнению), в дальнейшем при повышении частоты вращения турбинки, пакет может передаваться в ответ на 2 или более оборота (подлежит уточнению).
Каждый пакет включает в себя следующие поля информации:
UID контроллера тестируемого образца (4 байт).
T_PACKET (1байт) — тип пакета для режима «Поверка» это заранее фиксированное значение, условно назовём его T_VERIFICATION.
N_PACK (2байт) – номер пакета согласно внутренней нумерации принятой контроллером (для функционирования системы нужна лишь разность между этими номерами в разных пакетах принятых принимающей стороной).
N_IMP (4байт)– номер импульса полученного от катушки согласно внутренней нумерации принятой контроллером (для функционирования системы нужна лишь разность между этими номерами в разных пакетах).
V_CURRENT (4байт) – текущее значение объёма воды измеренного и вычисленного образцом согласно внутренней таблице соответствия между частотой вращения турбинки и скоростью расхода воды.
COEFFICIENT_TABLE (6 байт) таблица коэффициентов расчёта использованных для вычислений объёма (подлежит коррекции согласно информации получаемой от тестового агрегата). В ответном пакете от тестового агрегата будут содержаться вычисленные агрегатом коэффициенты для записи во внутреннюю память счётчика.
SERIAL_NO (4 байт) серийный номер счётчика (для режима калибровки он ещё не установлен и равен 0). Для калибровки-поверки это поле не нужно и в принципе может отсутствовать в передаваемом пакете с целью снижения загруженности канала передачи данных.

Каждый пакет отправленный образцом или тестирующей установкой, должен быть снабжён CRC-16 для корректной идентификации информации. CRC-16 вычисляется и контролируется средствами NRF24-модуля.
После передачи очередного пакета данных на тестовый агрегат, образец переводит радио-тракт в режим приёма на несколько миллисекунд, с целью принять ответный пакет от тестового агрегата. Не приём ответного пакета данных не означает ошибку и является штатным случаем. После завершения интервала возможного приёма пакета образец отключает радио-тракт, с целью экономии заряда батареи.
Предполагаемое время калибровки образцов для всех(3-х) заданных режимов (скоростей расхода воды) составляет несколько десятков секунд.
После калибровки, установка переходит в режим поверки показаний. Для поверяемого образца в принципе ничего не меняется. Он по прежнему передаёт данные своих замеров в калибровочно-поверочную установку.
Установка начинает замеры начиная с низких значений расхода воды, сверяя показания счётчиков-образцов для всех установленных в установку образцов вплоть до максимального эталонного значения расхода. Максимальный расход поверяется последовательно (а не одновременно) для каждой из 3-х параллельных линий образцов(ограничена производительностью нагнетающих насосов). Тестовая установка проверяет соответствие показаний эталонному расходу воды, и, если погрешность остаётся в пределах нормы, то сигнализирует об этом на экране компьютера. Если какой-либо счётчик не проходит поверку, то на экране компьютера появляется соответствующий сигнал.
Если образец прошёл калибровку и поверку полностью успешно, то в его адрес высылается соответствующий информационный пакет, который заставлет образец выйти из режима функционирования «Поверка» и вступить в фазу «Послеповерочный». Точность определения некорректного тестируемого образца определяется выбранной на этапе разработки последовательностью установки счётчиков в тестовую установку. На данный момент видится 3 взаимно-ортогональных последовательности установки счетчиков.
1. Установка каждого счетчика в тестовую линию с индивидуальным считыванием его UID специальным устройством, которое подносится к образцу на малое расстояние, с целью заставить образец передать свой UID в тестовую установку. В этом случае возможно идентификация некорректных образцов с индикацией точного расположения закреплённого в установке образца.
2. Установка одной тестовой последовательной линии за раз с соответствующей сигнализацией тестовой установке об окончании установки очередной линии, чтобы та, могла прочитать UID вновь установленных в неё контроллеров образцов. В этом случае тестовая установка может сигнализировать о наличии и количестве некорректных образцов в конкретной линии. Очевидно, точность обнаружения образца лимитирована количеством одновременно подключённых к последовательной тестовой линии образцов.
3. Установка всех образцов на все (три) последовательные линии. Тестовая установка самостоятельно определяет UID всех образцов, однако не в состоянии определить конкретное местоположение каждого. При появлении некорректного образца временно выбраковываются все образцы и уже в дальнейшем, спец. прибором определяется тот образец (образцы), которые не прошли калибровку-поверку.
3.1 Установка всех образцов на все (три) последовательные линии. Тестовая установка последовательно включает расход по каждой линии и привязывает появившиеся UID образцов к соответствующей линии.

Достоинства и недостатки каждой последовательности очевидны и требуют дальнейшего «взвешивания» для принятия однозначного решения.

Путь второй, условно называемый «Центр Юстасу».

Каждый из образцов, запрограммированный заранее и находящийся в режиме функционирования «До поверки» обнаружив, что его рабочая измерительная турбинка вращается с заданной (или выше) частотой пороговое время, переключается в режим «Поверка». В этом режиме тестируемый образец передаёт пакеты информации как реакцию на событие полного оборота турбинки(электромагнитный импульс от сенсорной катушки), если частота вращения не превышает 10Гц(подлежит уточнению), в дальнейшем при повышении частоты вращения турбинки, пакет может передаваться в ответ на 2 или более оборота (подлежит уточнению).
Все установленные в линию счетчики проходят калибровку-поверку среди них нет выделенных -эталонных. Все счётчики посылают пакеты данных по радио-тракту. Формат пакетов совпадает с описанным выше. Тестовый агрегат получив пакет от очередного счетчика, вычисляет разницу значений поля V_CURRENT из предыдущего принятого пакета. Эта разница отражает объем воды прошедший через счётчик вычисленный счётчиком согласно внутренним существующим настройкам. Это значение сравнивается с эталонным известным тестовой установке объёмом расхода воды. Установка вычисляет поправочный коэффициент для данного счётчика и если он( поправочный коэффициент) больше заданного значения, то коэффициент передаётся счётчику в пакте через радио-тракт.
Формат пакета:
UID (4 байта) счетчика-получателя сообщения/пакета.
N_PACK (2 байта) номер крайнего пакета полученного от счётчика с той информацией, на основании которой был вычислен поправочный коэффициент.
N_IMP(4 байта) номер импульса указанный в пакете принятом от счётчика.
COEFFICIENT_TABLE (6 байт) таблица коэффициентов расчёта.

Каждый пакет отправленный образцом или тестирующей установкой, должен быть снабжён CRC-16 для корректной идентификации информации. CRC-16 вычисляется и контролируется средствами NRF24-модуля.
Важно: Если счётчик вошёл в режим калибровки-поверки, но импульсы от датчика вращения турбинки не поступают в течение 5 сек., то он должен “уснуть” сохранив то состояние, в котором он находился на момент начала активной стадии обмена с тестовым агрегатом, если команд на переход в новый режим от агрегата не поступало.

Примечание. В режиме калибровки-поверки канал передачи данных от счётчиков к тестовому агрегату достаточно загружен. Степень загрузки(заполнения) оценивается так: для длины пакета в 32 полезных байта на передачу информации от всех(24 шт) включённых счётчиков при скорости передачи 10 пакетов в секунду от каждого расходуется 8% времени. Если ограничиться только полезными данными (полями) указанными в документе, длина полезных данных в пакете составляет 21 байт, и на передачу информации расходуется 5,9% времени при тех же исходных. Такое значительное заполнение неизбежно приводит к коллизиям при передаче пакетов из-за несинхронизированности счётчиков между собой. Аналогом такой обстановки на общей шине (которой собственно и является отдельно взятый радиоканал) можно смело назвать систему передачи данных ALOHA.
Ниже приведён график полезного использования канала в зависимости от числа передатчиков, которые могут сделать попытку передачи собственного пакета, при уже ведущейся передаче другим передатчиком(и).

Очевидно, что приведённые выше оценки занятости(заполнения) можно отмерить на оси абсцис, как 0,08 и 0,059. Значит число потерь пакетов на этапе передачи можно оценить как 10% и 7% соответственно.